MODBUS TABLE

| Адрес | Описание |
| --- | --- |
| 0x0000 | НПВ (HI) |
| 0x0001 | НПВ (LO) |
| 0x0002 | ЭТАЛОННЫЙ ВЕС (HI) |
| 0x0003 | ЭТАЛОННЫЙ ВЕС (LO) |
| 0x0004 | LO BYTE: d (шаг измерения). |
| 0x0005 | HI BYTE: отображаемая ед.изм. LO BYTE: системная ед.изм. |
| 0x0006 | Настройки АЦП: HI BYTE: HI WORD: SF (HI, SF11..SF4, byte0). LO BYTE: HI WORD: SF (SF3..SF0, byte1>>4). |
| 0x0007 | LO BYTE: Input voltage range (Mode register, RN1-RN0) |
| 0x0008 | Код АЦП нулевого веса |
| 0x0009 | Код АЦП эталонного веса |
| 0x000A | Вес (HI) |
| 0x000B | Вес (LO) |
| 0x000C | Код АЦП |

Поиск устройств:

Команда:	0х46 (70 DEC);

Параметр:	0x00

Запрос:	ADR – 0x46 – 0x00 – CRC16_1 – CRC16_2

Ответ:		ADR – 0x46 – 00 – 00 – 0x77 – 0x30 – 00 – CRC16-1 – CRC16_2.

Где «00 – 0x77 – 0x30 – 00» - идентификатор серии устройства, т.е. AD7730.

Задание нового адреса устройства:

Команда:	0х42 (66 DEC);

Параметр:	new_adr (1 byte)

Запрос:	ADR – 0x42 – new_adr – CRC16_1 – CRC16_2

Ответ:		ADR – 0x42 – new_adr – CRC16_1 – CRC16_2.

Где «00 – 0x12 – 0x34 – 00» - идентификатор серии устройства.

Калибровка нулевого веса:

Команда:	0х43 (67 DEC);

Параметр:	0xF0

Запрос:	ADR – 0x43 – 0xF0 – CRC16_1 – CRC16_2

Ответ:		ADR – 0x43 – код – CRC16-1 – CRC16_2.

Где код:	0 – калибровка выполнена успешно,

5 – ошибка калибровки (в зависимости от модификации, не установлен джампер).

Калибровка эталонного веса:

Команда:	0х43 (67 DEC);

Параметр:	0xF1

Запрос:	ADR – 0x43 – 0xF1 – CRC16_1 – CRC16_2

Ответ:		ADR – 0x43 – код – CRC16-1 – CRC16_2.

Где код:	1 – калибровка выполнена успешно,

10 – ошибка калибровки (в зависимости от модификации, не установлен джампер).